115200波特率

和校验为前面所有字节的和

识别码 发送值等于回复值

通讯查询 0x01+识别码+前面所有字节和校验 共3字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

介质损耗测量 0x10+试验位置+试验模式+试验电压+试验频率+识别码+和校验 共7字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

读取介质损耗测量状态

发送0x12

测量过程中回复 0xfa+7字节电压+7字节频率+7字节被试侧电流+7字节NULL+和校验 共31字节

测量正常结束回复 0xff+0xff+7字节电压+7字节Cx+7字节tan+和校验  共24字节

测量失败回复 0xee+错误类型+21字节+和校验 共24字节

参数列表：

介质损耗试验位置

{"高压绕组 "},   //0// 反接

{"中压绕组 "},   //1

{"低压绕组 "},   //2

{"高压套管A"},//4//正接

{"高压套管B"},//5

{"高压套管C"},//6

{"高压套管0"},//7

{"中压套管A"},//8

{"中压套管B"},//9

{"中压套管C"},//10

{"中压套管0"},//11

高中绕组//12

所有绕组//13

介质损耗试验模式

{"内接正接"},//0

{"内接反接"},//1

介质损耗试验电压

{"0.5kV"},0

{"0.6kV"},1

{"0.7kV"},2

{"0.8kV"},3

{"0.9kV"},4

{"1.0kV"},5

{"1.5kV"},6

{"2.0kV"},7

{"2.5kV"},8

{"3.0kV"},9

{"3.5kV"},10

{"4.0kV"},11

{"4.5kV"},12

{"5.0kV"},13

{"5.5kV"},14

{"6.0kV"},15

{"6.5kV"},16

{"7.0kV"},17

{"7.5kV"},18

{"8.0kV"},19

{"8.5kV"},20

{"9.0kV"},21

{"9.5kV"},22

{"10 kV"},23

介质损耗试验频率

{"45/55Hz"},0

{"49/51Hz"},1

{"55/65Hz"},2

{"59/61Hz"},3

{"45Hz"}, //4

{"46Hz"}, //5

{"47Hz"}, //6

{"48Hz"}, //7

{"49Hz"}, //8

{"50Hz"}, //9

{"51Hz"}, //10

{"52Hz"}, //11

{"53Hz"}, //12

{"54Hz"}, //13

{"55Hz"}, //14

{"56Hz"}, //15

{"57Hz"}, //16

{"58Hz"}, //17

{"59Hz"}, //18

{"60Hz"}, //19

{"61Hz"}, //20

{"62Hz"}, //21

{"63Hz"}, //22

{"64Hz"}, //23

{"65Hz"}, //24

绝缘电阻

绝缘电阻测量 0x20+试验位置+试验电压+保护电阻+绝缘下限+吸收比下限+识别码+和校验

绕组5000V，末屏套管2500V

50G

1.3

共8字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

读取绝缘电阻测量状态

发送0x22

测量过程中回复 0xfa+5字节电压+7字节电阻+4字节吸收比+和校验 共18字节

测量正常结束回复 0xff+0xff+7字节电阻+4字节吸收比+4字节极化指数+和校验  共18字节

测量失败回复 0xee+错误类型+15字节0x00+和校验 共18字节

绝缘电阻试验位置

{"高压绕组 "},   //0

{"中压绕组 "},   //1

{"低压绕组 "},   //2

//  {"高中绕组 "},//3

{"高压套管A"},//4

{"高压套管B"},//5

{"高压套管C"},//6

{"高压套管0"},//7

{"中压套管A"},//8

{"中压套管B"},//9

{"中压套管C"},//10

{"中压套管0"},//11

绝缘电阻试验电压

{"100V"},0//

{"200V"},1

{"300V"},2

{"400V"},3

{"500V"},4

{"600V"},5

{"700V"},6

{"800V"},7

{"900V"},8

{"1000V"},9

{"1500V"},10

{"2000V"},11

{"2500V"},12

{"3000V"},13

{"3500V"},14

{"4000V"},15

{"4500V"},16

{"5000V"},17

{"5500V"},18

{"6000V"},19

{"6500V"},20

{"7000V"},21

{"7500V"},22

{"8000V"},23

{"8500V"},24

{"9000V"},25

{"9500V"},26

{"10000V"},27

保护电阻 单字节小于100，值为10k的倍数

绝缘电阻下限（需要进行吸收比） 单字节 小于100，单位G

吸收比下限（需要自动进行极化指数） 单字节100-150，表示1.00-1.50

直流电阻

直流电阻测量 0x30+绕组类型+试验位置+试验电流+识别码+和校验 共6字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

读取直流电阻测量状态

发送0x32

测量过程中回复 0xfa+测量过程标识+8字节A相电压+8字节A相电流+8字节A相电阻+8字节B相电压+8字节B相电流+8字节B相电阻+8字节C相电压+8字节C相电流+8字节C相电阻+和校验 共75字节

测量正常结束回复 0xff+0xff+8字节A相电压+8字节A相电流+8字节A相电阻+8字节B相电压+8字节B相电流+8字节B相电阻+8字节C相电压+8字节C相电流+8字节C相电阻+和校验 共75字节

测量失败回复 0xee+错误类型+70字节0x00+和校验 共75字节

判断直流电阻稳定状态  0x33+0x44+0xaa+0x55

响应回复 0xac 0x33

错误回复0xee 0xee

直流电阻绕组类型

{"Yn型"},0

{"Y型 "},1

{"D型 "},2

{"Zn型"},3

直流电阻测量位置

{"高压全部"},   //0

{"高压AB/A"},   //1

{"高压BC/B"},   //2

{"高压CA/C"},   //3

{"中压全部"},   //4

{"中压AB/A"},   //5

{"中压BC/B"},   //6

{"中压CA/C"},   //7

{"低压全部"},   //8

{"低压ab/a"},   //9

{"低压bc/b"},   //10

{"低压ca/c"},   //11

{"注磁低压"},   //12

{"注磁ab/a"},   //13

{"注磁bc/b"},   //14

{"注磁ca/c"},   //15

直流电阻试验电流

{"1A "},   //0

{"3A "},   //1

{"10A"},   //2

关闭电流输出 0x3f+发送的识别码+和校验 共3字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

3e

关闭过程中回复 电源状态+8字节A相电压+8字节B相电压+8字节C相电压+和校验 共26字节

电源状态=1正在放电 =2放电完成

有载分接

有载分接测量 0x40+绕组类型+试验位置+试验分接+触发电阻+触发时间+试验电流+识别码+和校验 共9字节

成功回复 0xac+发送的识别码+和校验 共3字节

失败回复 0xee 0xee

读取有载分接测量状态

发送0x42

测量过程中回复 0xfa+测量过程标识+8字节A相电压+8字节A相电流+8字节B相电压+8字节B相电流+8字节C相电压+8字节C相电流+和校验 共51字节

测量过程标识 0不可触发 1可以触发 2触发成功

测量正常结束回复 0xff+0xff+8字节A相电压+8字节A相电流+8字节B相电压+8字节B相电流+8字节C相电压+8字节C相电流+和校验 共51字节

测量失败回复 0xee+错误类型+48字节0x00+和校验 共51字节

有载波形读取 0x4f+发送的识别码+和校验 共3字节

成功回复 0xac+A相波形/AC相波形+B相波形/BC相波形+C相波形/AB相波形+CB相波形+和校验 共36009字节

波形数据分析每相波形12002个字节前12000个字节为数据（共6000个16位整数低前高后小端模式） 12001个字节为档位 12002个字节备用

失败回复 0xee 0xee

有载分接绕组类型

{"Yn型"},0

{"Y型 "},1

{"D型 "},2

{"Zn型"},3

有载分接试验位置

{"高压侧"},0

{"中压侧"},1

{"低压侧"},2

有载分接试验分接

{"1-2  "},//0

{"2-1  "},//1

{"2-3  "},//2

{"3-2  "},//3

{"3-4  "},//4

{"4-3  "},//5

{"4-5  "},//6

{"5-4  "},//7

{"5-6  "},//8

{"6-5  "},9

{"6-7  "},10

{"7-6  "},11

{"7-8  "},12

{"8-7  "},13

{"8-9  "},14

{"9-8  "},15

{"9-10 "},16

{"10-9 "},17

{"10-11"},18

{"11-10"},19

{"11-12"},20

{"12-11"},21

{"12-13"},22

{"13-12"},23

{"13-14"},24

{"14-13"},25

{"14-15"},26

{"15-14"},27

{"15-16"},28

{"16-15"},29

{"16-17"},30

{"17-16"},31

{"17-18"},32

{"18-17"},33

{"18-19"},34

{"19-20"},//35

有载分接触发电阻单字节3-200代表0.3-20Ω

有载分接触发时间单字节1-100 代表1-100ms

公共指令

测量状态下模拟按键用来中断测量  0xff+0x00+0xaa+0x55

响应回复 0xac 0xff